重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：重庆交通大学双福校区心电图机等医用设备

项目编号： CQUC2011022

二〇一一年五月六日

我校因教育发展需要，现就“重庆交通大学双福校区心电图机等医用设备”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

一、项目情况

  - 项目名称：重庆交通大学双福校区心电图机等医用设备

  - 项目编号： CQUC2011022

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

二、招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：程老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：叁佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年5月11日至2011年5月18日。

三、标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年5月19日上午9：00 ；

- 开标时间：2011年5月19日上午9：00  ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金10000元现金，开标时，未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼111室)；

四、投标人资质

- 投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

- 投标人组织机构代码证复印件；

- 投标人医疗器械经营许可证复印件；

- 法定代表人授权书原件；

- 授权代表身份证复印件；

- 投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

- 投标人年度财务审计报表、纳税证明。

五、报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

六、商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号、出厂日期等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

七、报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 投标文件一式两份（正本一份，副本一份），含经济标，技术标、商务标。报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

八、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

- 所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

- 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

九、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低价评标办法评标，即在最大满足招标文件要求的各项指标的前提下，投标价低者中标。

十、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十一、合同签订

      - 中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

      - 招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

      - 中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

      - 合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前  1 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十二、项目清单与参数要求

项目名称、数量、技术规格和配置要求：

| 序号 | 技术规格 | 数量 | 主要技术指标和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑白超声诊断仪 | 1台 | ★1、适用范围：主要适用于腹部、心脏、小器官、妇产科、甲状腺、经直肠、经阴道等脏器的诊断及介入功能 2、成像技术：具有全数字化波束合成器、实时逐点动态聚集、实时动态声束变迹三项专利技术（提供有效的专利证书） ★3、具有全中文操作平台（包括所有子菜单）、中英文输入、中文导航系统和全中文注释等（提供图片证明） 4、分辨率：水平≤3mm,垂直≤2mm、几何位置精度:纵向≤4%,横向≤4% 盲区:≤3mm 5、TGC≥8段 6、扫描方式：电子凸阵、电子线阵 7、显示器: ≥14寸逐行扫描无闪烁显示器，显示模式：B、B+B、B+M、M四种方式 8、探测深度：≥247mm 9、 图像放大：图像放大≥4倍,10级可调,并可实时动态下放大图像 10、图像调节：4种以上组织优化选择、IP图像快速调节功能、用户自定义灰阶曲线选择。 11、可视可调动态范围：≥90dB，4dB一步进，屏幕可视，10级以上可调节 ★12、灰阶度：≥256级 13、体位标记：≥68个 14、计算测量功能：距离、面积、周长、容积、狭窄比、孕周、心率、双顶径、头围、腹围、股骨长、胎儿体重 ★15、具有专用分析软件：优势卵泡分析（每测可检查16组卵泡）、产科胎儿生长发育曲线、双胎测量及胎儿生理评分软件、中国人群产科公式 16、具有泌尿科前列腺特异性抗原浓度、心功能测量软件，并能自动生成中文报告（提供证明材料） ★17、图像存储：具有掉电存储功能，具有260 G硬盘存储、资料查询和图像演示功能，电影回放方式（手动回放、自动回放并具备速度调节），具备回放动态放大功能、支持M、M+B、B+B方式的电影回放 18、测量计算功能：距离、面积、周长、容积、残余尿量、狭窄比、孕周、心率、双顶径、头围、腹围、股骨长、胎儿体重 19、M型测量：心率、A/E比值、EF斜率、距离、时间、速度 20、预置功能：界面预置、组织优化模式、探头参数、IP值、TGC曲线预置 21、标准配置具有双USB接口、以及刻录光驱功能 22、标准配置DICOM3.0接口 23、资格证明文件：通过CE、CMD、ISO9001认证 24、图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥25帧/秒以上，屏幕可视可调节 25、标配组织谐波成像技术，5变频腹部探头，包括2段谐波频率且屏幕可显示 26、所配软件为最新版本，系统有可升级能力 27、线阵探头具有图像拼接功能（提供图片证明） 28、市场业绩:为保障售后服务,同品牌系列产品在重庆市县级用户数量能够达到5家以上,并能够提供合同复印件。 |
| 2 | 十二道数字式心电图机 | 壹台 | 1、导联：标准12导联 2、输入方式：浮地及除颤防护 3、输入阻抗≥50MΩ 4、ECG输出：1V/mV±5%;单端输出≤100MΩ 5、患者漏电流＜10μA 6、输入回路电流≤0.04μA 7、定标电压：1mV±1% 8、频响：0.05～150Hz 9、时间常数≥3.2s 10、共模抑制比(CMRR) ≥100dB 11、滤波器 交流:50Hz(-20dB) 肌电:35～45Hz,漂移≤0.45Hz 12、增益:2.5、5、10、20mm/mv 13、耐极化电压:±500mV 14、噪声电平≤15μp-p 15、操作方式: 自动或手动操作 16、电源 交流:100-240V,50/60Hz,60VA 直流:14.4V，内置可充电锂电池 17、安全类别：1类CF型 18、记录系统: 热点阵打印 19、走纸速度: 5/6.25，10/12.5，25，50mm/s±1% 20、分析功能:心电参数自动测量，自动分析 ★21、储存功能＞800份心电图 22、记录纸规格: 210mm×30m高速热敏卷纸 23、全数字化设计，数字滤波、自动调节基线、增益、自动切换导联 24、5.7英寸大屏幕图形点阵液晶显示 ★25、十二导心电信号同步采集，3道、3+1道、6道、6+1道节律导联、6+3道节律导联、12道、12+1道记录模式 26、采用高分辨率热点阵 方式，可打印12导联心电波形，自动打印导联系统、走纸速度、增益、滤波、ID、日期、时间、患者信息，医院信息 27、直流两用，内置可充电锂电池，自动保护电路，1分钟屏保，5分钟五操作自动关机 28、三种模式分析报告可选，有省纸模式，仅有A4纸大小，大大降低使用成本 29、可中、英文输入病人信息 30、符合IEC CF类安全标准，心电放大器全浮地，特别安全 31、采用搞清晰度数字滤波器消除基线漂移，不对心电波造成失真，抗基线漂移能力得到大大加强，便于波形判读 32、中文操作菜单，同屏显示12导联心电波形，中文显示工作菜单，电池电量、心率、时间、导联、走纸速度、增益、滤波等工作状态 商务条款： 1、生产企业注册资金≥2000万元人民币或等额外币 2、心电图机生产历史8年以上（提供心电图机产品注册证书复印件证明） 3、投标产品入选卫生部办公厅公布的《2007年中国医学装备协会农村卫生装备评估选型推荐品目》 4、产品通过ISO13485、ISO9001认证，通过CE、CMD、CCC认证。 5、维修机构：重庆地区有专职维修机构（工商法人注册复印件）或经厂方认可并经厂方专业培训固定在重庆的维修服务技术人员（联系电话和身份证复印件）。 6、市场业绩:为保障售后服务,同品牌产品在重庆市县级用户数量能够达到5家以上,并能够提供详细用户名单和联系方式。 |

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

- 带*号为必须满足项，其余各项指标基本指标，投标人不得低于指标要求。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年五月六日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要提供的其他资料。