重庆交通大学

询

价

采

购

函

项目名称：建设工程质量检测中心检测设备

项目编号：

二零一二年六月

我校因建设工程检测发展需要，现就“ 重庆交通大学建设工程质量检测中心检测设备购置 ”进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称：重庆交通大学建设工程质量检测中心检测设备

  - 项目编号：

  - 项目地址：重庆交通大学

- 询价文件获取办法：

- 重庆交通大学国有资产管理处采供中心购买；

- 联系人： 彭老师    联系电话：62652787；

- 询价文件发售价格：人民币300元整；

- 询价文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处采供中心(重庆交通大学一号门明德楼106室)；

- 询价文件发售时间：2012年6月26日至2012年6月29日，上午8：30-12时，下午15:00-17:30时

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2012年7月2日，上午9：30时；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处采供中心。

- 开标时间：2012年7月2日，上午9：30时

- 开标地点：重庆市南岸区学府大道66号重庆交通大学明德楼103室

- 报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 报价函（必须）；（★）

- 法定代表人授权书（必须）；

- 开标一览表（必须）；（★）

- 报价货物分项报价表（必须）；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等) （必须）；

- 售后服务表（必须）；

- 报价资格证明文件（单位基本情况：营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、厂商销售授权证明（★）等）

8、以上带★报价文件缺一者作为废标处理；

- 商务条款

- 交货地点：需方指定地点。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 国产设备：验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

  - 进口设备：设备购销协议签订后，招标方委托代理的外贸公司支付80%的L/C，设备到货且验收合格后以后TT形式支付余下的20%。

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 设备清单中打星号“※”的设备，均应经过计量检定单位（市计量院）进行检校，出具“设备计量检定证书”。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

- 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、   废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家，经评委会确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和以及收到的标书确定中标厂商。

本项目采用（总价）合理最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

合同签订前将对中标单位的报价文件，资质，业绩等再次进行审查，审查通过后通知签订合同；若未通过，询价方有权将候补厂商列为中标单位。

中标单位须在接到中标通知后三日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

十一、限价要求

| 本项目最高限价 | 叁拾柒万元整 |
| --- | --- |

十二、货物需求一览表

| 检测中心购置设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 主要技术指标 | 数量 | 商家单价（元） | 商家合价 （元） | 商家技术 响应 |
| 1 | 沥青混合料拌和锅 | ZJB-20C | 北京今谷神箭测控研究所 | 20升，自动控温显示，可调。工作温度室温~300℃，搅拌叶自转速度70~80r/min，公转速度40~50r/min，符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011。 ※温度及转速通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电热鼓风干燥箱※ | HZG640BK | 重庆汉瞻仪器有限公司 | 对厂家提出特殊要求：设备主要适用砂石材料等建筑材料的烘干。工作时舱内会有灰层旋起，鼓风机等设施的配置应考虑砂石土等材料对其的污染影响而造成易损。需厂家提出与常规电热鼓风干燥箱设置不同的改进方案。 工作室尺寸 800×800×1000(深×宽×高)，总功率 约5.5Kw,温度范围 BC系列：R.T.+20 ～ 200℃ BK系列：R.T.+20 ～ 300℃ ，温度波动度 ±1.0℃ ，温度均匀度 ±3.5% ，室温~300,壳材质及涂层 冷轧钢板、聚酯橘形喷塑处理,内胆材质 不锈钢 ,保温材料 高密度玻璃纤维 ，搁板/物料盘/托盘 不锈钢 ,控制系统 微电脑智能温度控制器 ,传感器 PT100铂电阻，空气循环系统 离心多翼风机，强制鼓风对流 . ※温度通过市计量检定验收 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电热鼓风干燥箱※ | HZG225BK | 重庆汉瞻仪器有限公司 | 对厂家提出特殊要求：设备主要适用砂石材料等建筑材料的烘干。工作时舱内会有灰层旋起，鼓风机等设施的配置应考虑砂石土等材料对其的污染影响而造成易损。需厂家提出与常规电热鼓风干燥箱设置不同的改进方案。工作室尺寸 600×500×750(深×宽×高) ，总功率 约2.5Kw ,室温~300,BC系列：R.T.+20 ～ 200℃ BK系列：R.T.+20 ～ 300℃,温度波动度 ±1.0℃ ,温度均匀度 ±3.5% ,冷轧钢板、聚酯橘形喷塑处理 ,内胆材质 不锈钢 ,保温材料 高密度玻璃纤维,搁板/物料盘/托盘 不锈钢 ,微电脑智能温度控制器 传感器 PT100铂电阻 ,空气循环系统 离心多翼风机，强制鼓风对流 ,超温保护 独立机械式超温保护器其他, 漏电、短路保护。※温度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 4 | 台式干燥箱※ | HZT70BK | 重庆汉瞻仪器有限公司 | 工作室尺寸 350×450×450(深×宽×高) ，总功率 约1Kw ,BC系列：R.T.+20 ～ 200℃ BK系列：R.T.+20 ～ 300℃ ,温度波动度 ±1.0℃，温度均匀度 ±3.5% ,外壳材质及涂层 冷轧钢板、聚酯橘形喷塑处理 ,内胆材质 不锈钢 ,保温材料 高密度玻璃纤维 ,搁板/物料盘/托盘 不锈钢 ,控制系统 微电脑智能温度控制器 ,传感器 PT100铂电阻 ，空气循环系统 无鼓风自然对流方式 ,超温保护 独立机械式超温保护器 ,其他 漏电、短路保护 。 ※温度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 5 | 两用马歇尔击实仪※ | MDJ-IIC | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 标准试件φ101.6*63.5及大试件φ152.4*95.3均可互换模具使用，除标配试模另配两种规格试模各24只。符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范 ※击实仪锤质量、落高、模具尺寸通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 6 | 全自动立式取芯机 | ZS-200 | 姜堰市杰克机械制造厂 | ZS200型自动取芯机具有造形美观，低噪音，经久耐用，操作方便等特点。该机自动化程度高，采用Ф25～Ф200金刚石钻头，钻取深度可达350mm，只要通过专用夹具夹紧试样，启动主机和下钻按钮即可一次性完成钻取的整个过程（根据试样的硬度调整下钻时的高、中、低速档） ，配φ50，φ100，φ150钻头各一个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 全自动岩石切割机 | DQ-4 | 姜堰市杰克机械制造厂 | 1、金刚石锯片：φ600mm 2、主机功率：2.2KW 3、最大切割毛料高度：400*220*220mm 4、切割无极调速可调范围（0~1250转） 5、可同时双刀切割两个互相平行的端面，两刀间距可调 6、可切割50mm，70mm，100mm，150mm等直径试件 7、不锈钢箱体 | 1 |  |  |  |
| 8 | 全自动双端面磨石机 | SHM-200 | 姜堰市杰克机械制造厂 | 两只金刚石磨轮，同时磨削两个互相平行的端面，标本自动往复，磨轮可手动进给，也可自动进给，且进给量可调。试件精度：100的试件平面误差不超过0.05mm，平行度不超过0.1mm，配金刚石磨轮：Ф200×3只，可磨试件范围：(1)方块：50×50×50，70×70×70,100×100×100，150×150×150 mm(2) 圆柱：Ф50×50，Ф70×70,Ф100×100，Ф150×150 mm，不锈钢箱体。 | 1 |  |  |  |
| 9 | 移动钻芯机 | DD150-U | 德国喜利得有限公司 | 配置：主机、导轨、连接头、底盘固定用螺帽组合、集水器支架各一只、DD-B107（试件直径100mm）水钻两只、DD-B57（试件直径50mm）水钻二只。 | 1 |  |  |  |
| 10 | 沥青混合料车辙成型机※ | QCX-4 | 北京今谷神箭测控研究所 | 气动加压，符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范，压轮宽300mm，压实线荷载为300N/cm，碾压行程等于试件长度，碾压轮可预热不小于100度，总荷载不小于900kN(线荷载300N/cm) ※压轮宽尺寸、压实线荷载、碾压行程、总荷载、碾压轮加热通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 11 | 集料自动摇筛机※ | ZBSX-92A | 上海东星建材设备有限公司 | φ300mm用筛，摇振功能，筛子直径：300mm-200mm，筛子叠高：440mm，筛座震幅：8mm，筛摇动次数：221次/分，震击次数：147次/分，回转半径：毫米，电机转数：1400次/分 ※振幅频率通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 12 | 低温冰箱※ | 318WSL | 海尔冰箱 | 冷冻室大于80升，符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范 ※温度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 13 | 旋转薄膜烘箱※ | SYD-0610 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范。工作室温度：163℃，控温精度：±0.5℃ 转盘转速：15±0.2r/min ， 5.喷气流量量：4±0.2l/min， 6.一次试样数：8个 ， 7.不锈钢内腔，电脑控制和测定温度，数字显示，风量由流量计监测，老化85分钟后自动报警。另配8个试样瓶 ※温度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 14 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器※ | SYD-0653 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 定时精度：3min±6s，烧杯容积： 300ml，电极板：2块，每块极板长100mm，宽10mm，厚1mm.滤筛1.18mm，试验电压：DC6V，标准配置符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范 ※电极板尺寸通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 15 | 路面回弹弯沉仪※ | 5.4m | 沭阳科兴仪器设备有限公司 | 杠杆式，铝合金材质，配表架，一定是1:2的杠杆比，长度5.4m ※电极板尺寸通过市计量检定验收 | 2 |  |  |  |
| 16 | 表盘式温湿度计※ | WS2080A | 天津市吉星仪表厂 | 温度控制误差±1℃，湿度误差±1%，适用于养护室等温湿度要求 ※温度湿度通过市计量检定验收的检测室 | 10 |  |  |  |
| 17 | 塑料砼强度试模※ | 100*100*100mm | 北京北方建科仪器有限公司 | 工程塑料高精度模具强度高、耐高温、也耐低温，在-30 ~ +100范围内不变形，都可正常使用，该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、尺寸精确、均在国家规定内，配脱模抢。收缩试模配后埋测钉及预埋测钉各20只 ※试模尺寸通过市计量检定验收 | 12 |  |  |  |
| 18 | 塑料砼收缩试模※ | 100*100*515mm | 北京北方建科仪器有限公司 |  | 9 |  |  |  |
| 19 | 塑料砼强度试模※ | 100*100*400mm | 北京北方建科仪器有限公司 |  | 12 |  |  |  |
| 20 | 塑料砼强度试模※ | 150*150*150mm | 北京北方建科仪器有限公司 |  | 12 |  |  |  |
| 21 | 电子天平※ | YP15K-1 | 上海恒平电子天平 | 称量不小于15kg，感量0.1g.具有交直流两用功能，秤盘尺寸：大于230*281mm。交直流两用，液晶背光显示，内置RS232接口，配校准砝码（可选）功能，系统单键操作无需切换，计数功能，自动校准，全量程去皮，单位转换 ※称量通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 22 | 砂浆搅拌机※ | UJZ-15 | 北京中科路达试验仪器有限公司 | 搅拌叶片 2层4片×45，搅拌叶运转直径 Φ200mm 转速 (顺时针)80±4r/min，搅拌筒转速 (逆时针)60±2r/min，搅拌筒容量 28L，搅拌筒额定容量 (出料)15L，搅拌筒内径 380mm，搅拌筒筒深 250mm ，固定叶与搅拌筒壁间隙 2±0.5mm，搅拌叶与搅拌筒底间隔 2±0.5mm ※搅拌叶直径、转速、搅拌容积、搅拌叶与搅拌筒底间隔等通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 23 | 桌面虎口钳 | HQ-1 | 慈溪远东机电有限公司 | 钳口宽度150mm | 1 |  |  |  |
| 24 | 真空干燥箱※ | HZK60 | 重庆汉瞻仪器有限公司 | 1. 温度范围：R.T. 15 ～ 200℃ 2．波动度：±1℃ 3. 显示偏差：数字校准 4. 真空度：≤267Pa 5. 绝对压力: 0(1个标准大气压) ～ -0.1Mpa 6.真空泵于工作室一体结构 ※真空度、压力、温度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 25 | 多点钢筋打点机※ | BJ-10 | 北京申克精密仪器厂 | 最长标距不小于300mm，手柄摇动一周即可在样品上打出直线排列间距为10mm共31点的准确试样 ※标距间距离尺寸通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 26 | 养护室恒温恒湿机组※ | FHBS-80 | 北京京强仪器设备厂 | 温度控制20±1℃，湿度＞90%，可调温湿度，可控房间面积14平方 ※温度湿度通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 27 | 沥青混合料弯曲试验机※ | YXJ-1A | 西安市亚星土木仪器有限公司 | 符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范，弯曲力值：1 KN ~5KN 精度：10N，应变位移：0~30mm精度：0.3mm， 环境箱：-15℃~60 ℃ 精度：0.5℃，试件尺寸 长250mm±2mm 宽30mm±2mm 高35mm±2mm，具有试验观察窗；显示控制器及主机 ※位移、力值、温度、跨径尺寸等通过市计量检定验收 | 1 |  |  |  |
| 28 | 车辙试验模※ | 300mm*300mm*50mm | 北京今谷神箭测控研究所 | 符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011现行规范，300mm*300mm*50mm钢模 ※尺寸等通过市计量检定验收 | 16 |  |  |  |

特别要求，此次招标结果为预中标。应标公司所投产品必须满足招标技术要求。学校将组织专家对预中标排名第一名的产品进行测试，满足要求后签订合同，不满足要求的顺延测试下一排名产品。若发现产品有虚假应标导致无法满足学校要求的，学校将取消其中标资格，同时学校将虚假应标公司列入黑名单不允许其在学校参与任何竞标并向上级主管部门汇报。

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

- 将收取每家投标公司壹万元投标保证金（现金），投标结束后退还没中标公司，中标公司的投标保证金将转为履约保证金；中标公司在中标后如单方面不能履行合同，学校将没收投标保证金。

重庆交通大学国有资产管理处

二零一二年六月二十日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

目     录

- 报价函；

- 法定代表人授权书

- 开标一览表；

- 报价货物分项报价表；

- 货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)；

- 售后服务表；

- 报价资格证明文件。

一、报价函

致： 重庆交通大学：

根据贵方              项目的招标公告(项目编号：             )，签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表报价人             （报价人名称）提交的含下述内容的报价书正本一份、副本贰份。

- 报价函；

- 法定代表人授权书；

- 开标一览表(唱标表)；

- 报价货物分项报价表；

- 报价货物情况报告(技术参数及配置方案等)；

- 售后服务表；

- 资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价为人民币                        ,即                           (大写表述)。

二、报价人保证遵守招标文件中的有关规定，并保证所提供资料的真实性、有效性。

三、报价人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

四、报价有效期自开标日起三十日内。

五、报价人同意提供按照贵方要求与报价有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。

六、本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                 邮编：

电话：_                                传真：_

报价人代表姓名                         手机：

职务：

报价方(公章)：

全权代表签字：

日        期：      年   月   日

二、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

三、开标一览表

单位：人民币元

| 包号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂商 | 数量 | 报价合价 | 交货期 (天) | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表只填写分包的合计价格。

报价方：（盖章）                       法人（或授权）代表：（签字）           年    月

四、货物分项报价表

单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 规格 （主要技术参数） |  | 数量 | 报价单价 | 报价合价 | 交货期 (天) | 质保期 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 招标要求 | 报价响应 |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

五、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

六、售后服务表

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 售后服务及培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                      法定（或授权）代表：（签字）             年    月   日

七、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要的提供的其他资料。

### 附页：1、合同格式

重庆市政府采购货物购销合同

（合同编号：    ）

供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限： - 保修范围： - 服务措施： - 质保期后服务： 二、交货时间及地点： |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 竞争性谈判文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式四份，采购人、供应商、财政局、采购代理机构各执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 传真： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：