重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：电工与电子技术实验装置

项目编号：  cquc2011013

二〇一一年三月二十四日

我校因教育发展需要，现就“电工与电子技术实验装置 ”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称：电工与电子技术实验装置

  - 项目编号：cquc2011013

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：陈老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：叁佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年4月8日—12日                。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间： 2011年4月14日上午9：00前         ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金2000元，开标时未中标单位在2日内退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，待验收后3日内退还。

- 开标时间： 2011年4月14日上午9：00  ；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼109室)；

- 报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

- 商务条款

- 交货时间及地点：以合同约定或甲方通知为准。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 完工时间：2011年8月

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 国产设备：验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

- 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位。

本项目采用总价最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、采购代理机构等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前 三 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、货物需求一览表

| 实验装置技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | # 电工与电子技术实验装置（30套） |  |  |  |
| 是 否必 选 | 序号 | 功用（规格） | 规格及技术指标 | 备注 |
| 必 | 1 | 规格 | 1.输入电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3.外形尺寸：167×73×153cm3 4.装置容量：＜1.5KVA |  |
| 必 | 2 | 实验平台 | 为铁质双层亚光密纹喷塑结构，台面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固。设有带锁工具柜（柜内设置可调节高度的活动隔板分层）长*宽*高：不小于350*500*500mm(净空)，设有带锁抽屉长*宽*高：不小于600*500*200mm(净空)。380V交流供电 |  |
| 必 | 3 | 电源仪器控制屏 | 1.主控功能板 (1)三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5KVA/0～450V可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。 (2) 提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。 (3) 提供一路0～500mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、500mA三档，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤５×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 (4) 设有照明220V/30W日光灯一盏，供实验照明用；还设有220V/30W的日光灯灯管一支，将灯管的四个头引出供实验用。 (5) 实验管理器： ①平常作为时钟使用，开机即显示当前时间，时钟精度每年2秒误差； ②具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能； ③可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等（能自动指示与判别由何种源引发，无误动作）。 (6) 设有真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。 2.信号源功能板 (1)频率计：6位数字显示,显示范围1Hz～10MHz，作为外部测量和信号源频率指示。 (2)信号源频率范围：0.2Hz～2MHz，分七档。 (3)输出波形：正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波 (4)占空比调节：20%～80% (5)输出幅度：20Vp-p(1MΩ负载)、 10Vp-p(50Ω负载) (6)输出保护：短路保护，抗输入电压±35V（1分钟） (7)幅度显示：三位LED (8)功率输出：≥10W；频率范围(3dB带宽)：20kHz(方波、三角波、正弦波) (9)如实验室已有“信号源”，此处功能可装使用说明不锈钢板。 3.仪表、受控源功能板 (1)指针式精密交流电压表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。 (2)指针式精密交流电流表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头，不同的量程读取相应的刻度线，测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设均有超量程告警、指示及切断总电源功能。 (3)直流数显电压表一只，测量范围0～200V，分200mV、2V、20V、200V四档，直键开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (4)直流数显毫安表一只，测量范围0～2000mA，分2mA、20mA、200mA、2000mA四档，直键开关切换,三位半数字显示,精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (5)受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能。此外，还设有±12V两路直流稳压电源，并有发光管指示。 |  |
| 必 | 4 | 直流电路 基础实验 | 提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）、叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路（L用空心电感）、R、C串并联选频电路及一阶、二阶动态电路等实验。各实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。 |  |
| 必 | 5 | 交流电路 基础实验 | 提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯锣口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座；日光灯实验器件有30W整流器、电容器（1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V）、启辉器及短接按钮；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座；互感线圈一组，实验时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原副边均设有保险丝及电流插座便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器用等验。 |  |
| 必 | 6 | 元件箱 | 提供实验所需的各种可选元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V指示灯等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。 |  |
| 必 | 7 | TKDG-06智能功率、功率因数表 | 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3～1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。 |  |
| 必 | 8 | 数字电路实验 | 提供实验所需电源和信号源，可完成门电路逻辑功能及测试、组合逻辑电路分析、3/8译码器实验、LED译码器实验、四位二进制全加器实验、数据选择器实验 、触发器实验、移位寄存器实验、计数器实验、减法计数器实验、电子秒表（设计性实验）、六人智力抢答（设计性实验）。 |  |
| 必 | 9 | 模拟电路实验 | 提供实验所需电源和信号源，可完成晶体管共射极单管放大器实验、场效应管放大器、射极跟随器实验、差动放大器实验、负反馈放大器实验、比例求和运算电路、低频功率放大器、整流滤波与稳压电路（综合性实验）、晶闸管可控整流电路（综合性实验）。 |  |
| 必 | 10 | 实验连接线 | 强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线 弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线 数模电实验导线带弹簧头 |  |
| 必 | 11 | 实验台图纸 | 实验桌布局需提供详细图纸，无需拆卸挂箱可以单独完成电工学、模拟电路、数字电路等实验。 |  |

仪器类技术要求

1、交流毫伏表（20台）

型号：SM1020

技术指标：

交流电压测量范围：70μV～300V
分辨率：0.001mV～0.1V
dBV测量范围：-80dBV～50dBV(0dBV=1V)
分辨率：0.1dBV
dBm测量范围：-77dBm～52dBm(0dBm=1mW 600Ω)
分辨率：0.1dBm
频率范围：5Hz～2MHz
量程选择：自动或手动
显示：液晶显示器、电压4位、电平3位
输入阻抗：100MΩ//30pF
噪声：输入短路时为0个字 
接口：RS232接口

2、数字万用表（30台）

型号：VC97

技术指标：

直流电压400mV-4V-40V-400V-1000V　　　　　　　±（０.５%+4）

交流电压4V-40V-400V-1000V　　　　　　　　　　±（0.8%+６）

直流电流400uA-4000 uA -40mA-400 mA -20A　　　±（１%+５）

交流电流400uA-4000 uA -40mA-400 mA -20A　　　±（１.５%+５）

电阻400Ω-4KΩ-40KΩ-400KΩ-4MΩ-40MΩ　　　±（0.8%+１）

电容4nF-40uF-400uF-4uF-40uF-200Uf　　　　　　±（0.３５%+８）

频率100Hz-1KHz-10KHz-100KHz-1MHz-30KHz　　　　±（0.５%+4）

温度-400C~10000C    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±（0.8%）

十二、售后服务承诺事项：                                。

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年三月二十四日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要的提供的其他资料。