重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：重庆交通大学双福校区医院计算机成像系统（CR）

项目编号： CQUC2011020

二〇一一年五月三十日

我校因教育发展需要，现就“重庆交通大学双福校区医院计算机成像系统（CR）”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

一、项目情况

  - 项目名称：重庆交通大学双福校区医院计算机成像系统（CR）

  - 项目编号： CQUC2011020

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

二、招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：程老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：伍佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年6月1日至2011年6月7日。

三、标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年6月8日上午9：00 ；

- 开标时间：2011年6月8日上午9：00  ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金20000元现金，开标时，未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼111室)；

四、投标人资质

- 投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

- 投标人组织机构代码证复印件；

- 投标人医疗器械经营许可证复印件；

- 法定代表人授权书原件；

- 授权代表身份证复印件；

- 投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

- 投标人年度财务审计报表、纳税证明。

五、报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

六、商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号、出厂日期等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

七、报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 投标文件一式两份（正本一份，副本一份），含经济标，技术标、商务标。报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为两次性报价，第二次报价根据招标人的限价重新报价。

八、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

- 所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 无所投方案产品厂家授权书原件；

- 不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

九、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目我们共推荐了三个品牌，三个型号的CR系统，每一个型号设置一个方案，每一投标人只能选取一个方案投标，采用最低价评标办法评标，即在最大满足招标文件要求的各项指标的前提下，投标价低者中标。

十、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十一、合同签订

      - 中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

      - 招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

      - 中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

      - 合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前  1 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十二、项目清单与参数要求

方案一：柯达CR系统（POC360）配万东500mA（F52-8C）X光机

| 单槽CR系统一套 |  |
| --- | --- |
| 单槽影像阅读器：一台（原装进口） |  |
| 1 | 单槽系统 |
| 2 | 影像分辨率：≥ 12像素/毫米 |
| 3 | 图像预览时间≤ 45秒 |
| 4 | IP板最快处理速度≥74张/小时 |
| 5 | 影像采集灰阶≥16bit |
| 6 | 具有IP板自动识别功能 |
| 7 | 扫描方式：激光头螺旋扫描（具有86um高分辨率扫描模式） |
| 8 | 无气动部件,适合高原环境 |
| 9 | 配备UPS：与该机相匹配 |
| 10 | IP板插槽采用防灰尘、异物落入的水平插槽技术 |
| 11 | 具备能与骨密度测量系统联接功能（需提供佐证） |
| 12 | 支持牙科影像板(15x 30) |
| 影像板 (IP)和暗盒 |  |
| 1 | 暗盒与影像板规格:34x43cm ，18x24cm |
| 2 | 柔性IP板 |
| 3 | IP板最高分辨率：≥12像素/毫米 |
| 4 | 每块IP板嚗光次数：>30000次 |
| 5 | 扫描时,影像板静止且无机械运动 |
| CR工作站： |  |
| 1 | 图像登记、图像处理各一套 |
| 2 | 硬件 |
| 3 | 品牌电脑 |
| 4 | CPU主频≥酷睿双核 1.6GHZ |
| 5 | 内存：≧2GB |
| 6 | 硬盘容量：≧160G |
| 7 | 显示器： ≧17英寸 |
| 8 | 软件 |
| 9 | 具有SFDA以及软件著作权并且所有安装在工作站的软件均为正版软件，并有与之对应的不同系列号 |
| 10 | 工作站厂商为DICOM 标准制订委员会成员, 拥有PACS底层核心代码技术，目前具有完整的PACS/RIS自主产品，满足医院将来的升级需要。 |
| 11 | 全中文操作界面 |
| 12 | 中文病人信息输入 |
| 13 | 支持18030中文字符集, 中文病人信息通过HIS/RIS系统传送及显示 |
| 14 | 影像处理功能: 根据不同部位能自动调整窗宽、窗位。灰阶调节、边缘增强放大、杂讯减低,影像锐化/钝化/浮雕的功能, 自定义的检索快捷方式. 任意布局的打印格式,客户自定义打印格式,除边框打印, WYSIWYG打印功能，翻转/旋转功能 |
| 15 | DICOM3.0 DICOM STORE SCU/SCP DIOCM PRINTER SCU DICOM WORKLIST SCU Query/Retrieve FTP影像传送 可接受第三方的DICOM影像(CT,MR,DSA) 可传送DICOM影像到第三方工作站 |
| 16 | 影像在线存储≧15,000幅 |
| 17 | 影像在CD/DVD上的存储为标准的DICOM格式 |
| 18 | 中文图文报告功能, 带标准报告模板并可编辑.可导入和导出报告. |
| 19 | 非DICOM影像能够通过系统软件在界面上转化为DICOM影像，导入和导出时,支持以下文件格式DICOM;BMP;JPG,AVI |
| 20 | 支持自定义的非对称的打印格式；支持页眉页脚打印，支持满格打印；支持横向和竖向打印； |
| 21 | 能够根据不同用户自定义工具栏和界面风格；可以设置不同的用户角色；有技师，医生，管理员，和质控角色；每个角色和对应的用户可以自己定义界面风格和与之对应的私有的工具栏。 |
| 22 | 所有病人信息都可以合并、拆分、修改、删除； 所有修改历史都被纪录； 数据一致性自动校验和修改； 提供系统审核日志，包括用户登入/登出信息、数据修改操作等； 支持数据删除时输入备注信息；具有逻辑删除图像，被误删除的图像能够从系统恢复； |
| 23 | 提供胶片打印的统计数量 |
| 24 | 影像和数据备份功能: 图像和数据库分开管理备份,对数据库提供三份备份 |
| 干式激光相机 一套 |  |
| 1 | 采用干式激光技术 |
| 2 | 中文用户操作 |
| 3 | 分辨率≥325DPI |
| 4 | 灰阶输出≥14bit |
| 5 | 打印速度≥75张/小时（14x17英寸胶片） |
| 6 | 双槽, 同时在线2种规格胶片 |
| 7 | 采用自动影像质量控制(AIQC)技术 |
| 8 | 支持11x14“, 14x14“, 14x17” 8x10”,10x12” 5种尺寸胶片 |

万东500mA双床双管带电视系统X线机

（F52-8C型性能与技术参数）

功能：

该机实现隔室遥控透视、肠胃造影、胆囊造影、肾盂造影、妇科造影等，具备点片功能，还可以开展初级介入诊断、治疗和全体位摄片。

1、标准配置：

1.1、X射线高压发生装置     一套

1.2、500mA遥控操作台       一套

1.3、诊断床                 一套

1.4、一体化摄影床           一套

1.5、9"影像增强器           一套

﹡1.6、内置14寸电视监视器    一套

1.7、X射线管组件            两套

2、技术规格：

2.1、电源

2.1.1、电压：三相380V AC

2.1.2、容量：≥30KVA

2.1.3、内阻：0.3Ω

2.2、高压发生装置：

2.2.1、透视电流：0.5～5mA

2.2.2、透视电压:40～100KV  连续可调

2.2.3、摄影电压:50～125KV  44档可调

2.2.4、摄影电流:40～500mA  分档可调

﹡2.2.5、摄影曝光时间:0.02～5s 23档可调

2.3、X射线管

2.3.1焦点：1×1/2×2mm

2.4、诊断床

2.4.1、床面移动范围：头端≥500mm

2.4.2、点片装置纵向移动≥700mm电动

2.4.3、点片装置横向移动≥200mm电动

2.4.4、点片装置压迫向移动≥300mm电动

2.4.5、床身转动：＋90°～-15°电动

﹡2.4.6、摄影尺寸：8"×10"、10"×12"、11"×14"、14"×14" 可做全片、二分割、四分割摄影

2.4.7、滤线器：密纹固定滤线栅，电磁锁止，栅密度N40，会聚比例f70，栅比r10

2.4.8、限束器：电动多页式

2.5、摄影床

﹡2.5.1、摄影床支柱自回转：-180°～180°，每隔90°可选择定位

2.5.2、支柱沿床身纵向行程：≥1200mm

2.5.3、X线球管装置绕臂转动：-120°～120°任意角度定位

2.5.4、床面纵向移动：≥1180mm

2.5.5、床面横向移动：≥180mm

2.5.6、滤线器摄影最大尺寸：14"×17"，密纹固定滤线栅，电磁锁止，栅密度N40，会聚比例f100，栅比r12

2.5.7、限束器：手动多页式

2.6、电视系统

2.6.1、影像增强器尺寸：9″，中心分辨率：54LP/cm

2.6.2、扫描体制：625行2∶1隔行扫描，幅型比4∶3，每秒图象数25幅

﹡2.6.3、CCD摄象机：水平中心分辨率：≥600TVL, 垂直中心分辨率：≥400TVL

2.6.4、CCD摄象机灰度等级：＞8级

2.6.5、数字处理系统：X剂量指示，电子圆（4∶3），伽玛校正、黑斑矫正数字降噪、末帧保持、8幅图象存储

2.6.6、内置监视器水平中心分辨率：≥800TVL,垂直中心分辨率：≥400TVL，

2.6.7、内置监视器灰度等级：＞8级

3、质量保障条款:

﹡3.1、产品的生产厂家具有ISO9001质量体系认证，CE、FDA质量体系认证。﹡3.2、保证质量，高频电压发生器、球管芯、电视系统、诊断床均为同一品牌。

﹡3.3、产品的生产厂家是30年以上生产经验的国内知名企业。

﹡3.4、厂家授权的特约维修站，提供400或800全国免费维修电话。

4、胸片架一套（带进口滤线栅）

5、四联观片灯一个。

方案二：柯尼卡CR（110型）配万东500mA（HF51-3C）X光机

柯尼卡产品主要技术参数和详细性能描述

| 一．KONICA REGIUS 110 |  |
| --- | --- |
| (一)、CR影像扫描器 |  |
| 1 | 通道数：单通道 |
| 2 | 扫描像素矩阵： 4020×4892（14"×17"） |
| 3 | 最小像素尺寸： 43.75μm |
| 4 | 最大空间解像度：11.42 Pixels/mm |
| 5 | 图像灰阶：12bit |
| 6 | 拍照尺寸：14x17"，14x14"， 10x12"，8x10" |
| 7 | 网络界面：DICOM3.0接口，支持DICOM打印、存储。 |
| 8 | 存储能力：≥3000幅（14x17"无压缩） |
| （二）、CR控制主机CS-3 |  |
| 1 | 主机：可远程控制CR，HP主机，15"液晶触摸屏, |
| 2 | Pentium 4 3.0GHz，512M内存，80G硬盘。 |
| 3 | 基本功能：信息输入、图像预览、处理、图像打印。 |
| 4 | DICOM功能：存储（CR、SCU）功能、打印（SCU）功能、MWM功能、MPPS功能、GSDF功能,支持WORKLIST。 |
| （三）、IP板及暗盒 |  |
| 1 | IP板特性：刚性IP板 |
| 2 | IP板使用寿命≥30000次 |
| 3 | IP板规格：14x17"，14x14"，10x12"，8x10"规格任选 |
| 二.干式激光相机 DRYPRO832 |  |
| 1 | 扫描方式：半导体激光光源 |
| 2 | 输出分辨率：14bit |
| 3 | 最小像素尺寸：78.6μm |
| 4 | 打印速度：70张/小时(14"x17") 110张/小时(11"x14") |
| 5 | 输入端口：DICOM3.0， |
| 6 | 打印格式：22种影像格式 |
| 7 | 供片盒：2个片盒，能打印5种规格胶片。 |
| 三.登记、处理、报告、诊断工作站 |  |
|  | 主机硬件： DELL电脑，硬件配置：17"液晶显示器，CPU PentiumIV3.0G ，512M内存，160G硬盘， 10/100MBS网卡 |

万东500mA双床双管带电视系统X线机

（HF51-3C型性能与技术参数）

功能：

该机实现隔室遥控透视、肠胃造影、胆囊造影、肾盂造影、妇科造影等，具备点片功能，还可以开展初级介入诊断、治疗和全体位摄片。

1、HF51-3C系统配置：

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 厂家 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生装置 | GFS502-8 | 万东 |  | 一套 |
| 2 | 诊断床 | ZC25SY-2 | 万东 |  | 一套 |
| 3 | 摄影床 | SC4-4 | 万东 | 一台 |  |
| 4 | X射线管组件 | XD52-30.50/125 | 万东 |  | 一只 |
| 5 | X射线管组件 | XD51-20.40/125 | 万东 | 一只 |  |
| 6 | 限束器 | XS5-1 | 万东 |  | 二套 |
| 7 | 影像增强器 | 23XZ4ST/A | 万东 |  | 一套 |
| 8 | 电视图象系统 | F113-5 | 万东 |  | 一套 |
| 9 | 高压电缆 | 75kV/16m | 万东 |  | 二副 |

2、技术规格：

| 部件名称 | 系统说明 |
| --- | --- |
| 高压发生器 | 型号：GFS502-8 功率：50kW 高频逆变频率：25kHz 摄影kVp范围：40~125kVp 透视kVp范围：40~110kVp 摄影mA范围：25~630mA 透视mA范围：0.5~5mA mAs范围：0.5mAs~500mAs 摄影时间范围：2.0ms~5000ms APR器官程序摄影：600组 |
| 球管 | 型号：XD52-30.50/125 焦点设计：1.0mm／2.0mm 焦点功率：30／50kW 阳极热容量：190kHU 转速：3000rpm 阳极靶角：17.5° |
| 诊断床 | 型号：ZC25SY-2 床身旋转：-25°~+90° 床面横向移动：220mm 焦片距：1100mm、1500mm 点片装置纵向移动：740mm 点片装置移动速度：3.7cm/s 暗盒尺寸：8″×10″、10″×12″、11″×14″、14″×14″、14″×17″ 床面负重：200kg 床面胶片距：4.5cm 滤线栅： 焦距：1200mm 规格：388mm×464mm(14″×17″) 方式：固定 栅比(r)：8 栅密度(N)：40L/cm |
| 摄影床 | 型号：SC4-4 床面长度：2000mm 床面宽度：740mm 床面高度：658mm 床面纵向移动范围：1200mm 床面横向移动范围：200mm 支柱沿床身的纵向移动范围：1200mm X射线管焦点距胶片移动范围：1100mm X射线管组件绕横臂转动范围：+120°—-120° 支柱自转范围：+180°~-180°，且相隔90°处均应能定位 床面锁止方式：电磁锁止，制动力不小于100N 床面锁止控制：脚开关（常闭式） 滤线器振动方式：固动式 滤线栅规格： 会聚距离：f0=100 栅 比：r=10 栅 密 度：N=40 栅 尺 寸：356mm×432mm(14″×17″) 滤线器所装胶片规格：最大 14″×17″ 床面至滤线器胶片距离：≤60mm 滤线器纵向行程：500mm 摄影床纵横向移动到极限位时，在床面上均匀加载100kg能够正常运行，其最大承重135kg，符合国家相关标准的要求。 |
| 限束器 | 型号：XS5-1 辐射野：最大SID=65mm 35×35cm 最小 0cm 操纵方式：电动 焦点至联结器尺寸：56mm 固有滤过：2mmAl 外形：250×224×250mm |
| 影像增强器 | 型号：23XZ4ST/A 视野：9" 最高中心分辨率：52 lp/cm 转换系数：260/120/60cd/m2/mR/s |
| 电视系统 | 型号：F113-5 摄像机象素数：40万 扫描比率：隔行扫描 每秒图像帧数：25 分辨率：水平中心≥600线；垂直中心≥400线 # 控制器： AD量化级数：8Bit 数字存储帧数：8帧 有效帧：1024像素(H)×576行(V)×8帧 监视器尺寸：17” 扫描制式：无闪烁逐行扫描 分辨率：水平中心≥800线；垂直中心≥400线 |

3、质量保障条款:

﹡3.1、产品的生产厂家具有ISO9001质量体系认证，CE、FDA质量体系认证。﹡3.2、保证质量，高频电压发生器、球管芯、电视系统、诊断床均为同一品牌。

﹡3.3、产品的生产厂家是30年以上生产经验的国内知名企业。

﹡3.4、厂家授权的特约维修站，提供400或800全国免费维修电话。

4、胸片架一套（带进口滤线栅）

5、四联观片灯一个。

方案三：

爱克发CR(30-X)配万东500mA（HF51-2A）X光机

爱克发CR30-X

| 单槽CR系统一套 |  |
| --- | --- |
| 1. 单槽影像阅读器：一台（原装进口） |  |
| 1 | 单槽系统 |
| 2 | 影像分辨率：≥ 10像素/毫米 |
| 3 | 图像预览时间≤ 50秒 |
| 4 | IP板最快处理速度≥82张/小时 |
| 5 | 影像采集灰阶≥20bit, 数据输出灰阶：16比特/像素 |
| 6 | 像数矩阵3500×4300(14”× 17”) |
| 2. 影像板 (IP)和暗盒 |  |
| 1 | 暗盒与影像板规格:34x43cm，18x24cm , 30x24cm |
| 2 | IP板最高分辨率：≥10像素/毫米 |
| 3 | 每块IP板嚗光次数：>30000次 |
| 3. CR工作站：（原装进口） |  |
| 1 | 图像登记、图像处理各一套 |
| 2 | 硬件 |
| 3 | 品牌电脑: HP DC7900工作站 |
| 4 | CPU主频≥酷睿双核 3GHZ |
| 5 | 内存：≧2GB |
| 6 | 硬盘容量：500GBx2(RAID) |
| 7 | 显示器： ≧19英寸 |
| 8 | 软件 |
| 9 | - MUSICA2专利后处理软件,NX 单槽豪华软件，NX 精确调节工具包软件,NX优化视觉包软件 |
| 10 | 提供多种特殊打印格式，比如挂图协议、非对称X线胶片打印幅面设置等 |
| 11 | 影像处理功能: 根据不同部位能自动调整窗宽、窗位。灰阶调节、边缘增强放大、杂讯减低,影像锐化/钝化/浮雕的功能, 自定义的检索快捷方式. 任意布局的打印格式,客户自定义打印格式,除边框打印, WYSIWYG打印功能，翻转/旋转功能 |
| 12 | DICOM3.0 DICOM STORE SCU/SCP DIOCM PRINTER SCU DICOM WORKLIST SCU Query/Retrieve FTP影像传送 可接受第三方的DICOM影像(CT,MR,DSA) 可传送DICOM影像到第三方工作站 |
| 13 | 影像在线存储≧15,000幅 |
| 14 | 可选CD/DVD光盘刻录 |
| 15 | 影像在CD/DVD上的存储为标准的DICOM格式 |
| AGFA DRYSTAR5302型干式相机 |  |
| 1 | 320ppi空间分辨率 |
| 2 | 灰阶输出≥12bit |
| 3 | 打印速度≥140张/小时（14x17英寸胶片） |
| 4 | 支持11x14“, 14x14“, 14x17” 8x10”,10x12” 5种尺寸胶片 |

万东500mA双床双管带电视系统X线机

（HF51-2A型性能与技术参数）

功能：

该机实现隔室遥控透视、肠胃造影、胆囊造影、肾盂造影、妇科造影等，具备点片功能，还可以开展初级介入诊断、治疗和全体位摄片。

1、HF51-2A系统配置：

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生装置 | GFS502-8 | 万东 | 一套 |
| 2 | 诊断床 | ZC15XY-1 | 万东 | 一台 |
| 3 | 摄影床 | SC4-4 | 万东 | 一台 |
| 4 | X射线管组件 | XD52-30.50/125 | 万东 | 一只 |
| 5 | X射线管组件 | XD51-20.40/125 | 万东 | 一只 |
| 6 | 限束器 | XS2-1 | 万东 | 一套 |
| 7 | 限束器 | XS1-2 | 万东 | 一套 |
| 8 | 影像增强器 | 23XZ4ST/A | 上海泰雷兹 | 一套 |
| 9 | 电视图像系统 | F113-5 | 万东 | 一套 |
| 10 | 旋转脚踏板 |  | 万东 | 一套 |

2、质量保障条款:

﹡3.1、产品的生产厂家具有ISO9001质量体系认证，CE、FDA质量体系认证。﹡3.2、保证质量，高频电压发生器、球管芯、电视系统、诊断床均为同一品牌。

﹡3.3、产品的生产厂家是30年以上生产经验的国内知名企业。

﹡3.4、厂家授权的特约维修站，提供400或800全国免费维修电话。

3、胸片架一套（带进口滤线栅）

4、四联观片灯一个。

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

- 以上各项指标基本指标，投标人不得低于指标要求。

5．投标人必须执的厂家授权书原件，否则不得参与投标。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年五月三十日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要提供的其他资料。