重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：重庆交通大学双福校区医院全自动生化仪等设备

项目编号： CQUC2011021

二〇一一年五月六日

我校因教育发展需要，现就“重庆交通大学双福校区医院全自动生化仪等设备”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

一、项目情况

1．项目名称：重庆交通大学双福校区医院全自动生化仪等设备

2．项目编号： CQUC2011021

3．项目地址：重庆交通大学江津双福校区

二、招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：程老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：叁佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年5月11日至2011年5月18日。

三、标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年5月19日上午9：00 ；

- 开标时间：2011年5月19日上午9：00  ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金20000元现金，开标时，未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼111室)；

四、投标人资质

- 投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

- 投标人组织机构代码证复印件；

- 投标人医疗器械经营许可证复印件；

- 法定代表人授权书原件；

- 授权代表身份证复印件；

- 投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

- 投标人年度财务审计报表、纳税证明。

五、报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

六、商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号、出厂日期等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

七、报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 投标文件一式两份（正本一份，副本一份），含经济标，技术标、商务标。报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

八、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

- 所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

- 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

九、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低价评标办法评标，即在最大满足招标文件要求的各项指标的前提下，投标价低者中标。

十、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十一、合同签订

      - 中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

      - 招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

      - 中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

      - 合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前  1 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十二、项目清单与参数要求

项目名称、数量、技术规格和配置要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术指标和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿分析仪 | 壹台 | ★1、测试速度≥100条/h 2、中、英文结果输出可选 3、自动收集废弃试纸功能 |
| 2 | 光学显微镜 | 壹台 | 通用标准，限非教学使用 |
| 3 | 全自动血生化仪 | 壹台 | 一、参数要求： ★ 1、比色测试速度：恒速300测试/小时(双试剂)，最大450测试/小时 （可以选配ISE） 2、同时分析项目：≥55个（比色法） 3、测试原理：≥3种，包括比色法、比浊法、离子选择电极法 ★4、仪器采用三针三盘设计，三针是具备独立的试剂针、样本针和搅拌针； 三盘是具备独立的试剂盘、样本盘和反应盘。 5、具备试剂扩容技术：支持多个位置放置同一试剂 6、日常样本位：≥75个样本位 7、样本量：2～45μl，0.1ul步进 8、冷藏试剂位:≥60个冷藏试剂位，24小时2-8℃连续冷藏。 9、试剂量：20～400µl，1µl步进 10、反应杯数量：≥70个 11、最小反应液体积：≤150μl 12、反应杯温度：37℃ 13、 反应杯恒温装置：采用非水浴恒温装置，日常使用不需要消耗任何维 护保养试剂，如清洗剂或油质液体等 14、反应杯自动清洗：≥8阶温水 15、反应杯清洗试剂： 1种 ★16 、光路及波长：光栅后分光，340-800nm，≥12个波长 17、 吸光度线性范围：0～3.0Abs 18、最长反应时间≥10分钟 19、标准与质控:≥8种校准方式，具有West grab多规则质控方法 20、仪器控制软件语种:全中文 21、配套系统：提供原厂生产的配套生化试剂，试剂项目≥43个,提供原厂生产的质控品、校准品（需提供注册证） 22 提供投标系列生化仪的CE及FDA认证证书。 二、配置要求 1、全自动生化分析仪（标配）主机 1台 2、品牌商用计算机、17寸液晶显示器 1套 三、其它要求 1、按厂家质量保证要求执行。 2、维修服务：必须在重庆市拥有经工商注册的维修服务机构（要求提供注册资质），保证24小时全天候响应。在重庆本地配有厂家专职工程师，能够提供工程师详细证明资料。 3、市场业绩:为保障售后服务,同品牌系列全自动生化仪产品在重庆市县级用户数量能够达到5家以上,并提供合同复印件。 |
| 4 | 全自动血球计数仪 | 贰台 | 1. 工作原理：电阻抗法计数，氰化高铁血红蛋白法及无氰化物法测HGB。 2. 工作模式：全自动、双通道技术+独立的血红蛋白测量系统。 ★3. 参数：三分类，≥23项报告参数。 4. 用血量：全血≤20ul、末梢血≤20ul。 5. 测试速度：≥60测试/小时。 6. 进样方式：开放进样。 7. 测量精度: WBC≤2.0%，RBC≤1.5%， HGB≤1.5%, PLT≤4.0%。 8. 交叉污染率：WBC，RBC，HGB＜0.5%；PLT＜1%。 9. 显示屏：≥10寸彩色液晶显示，可同屏显示所有参数及直方图。 10. 特别设计的稀释液出液键，方便末梢血检测。 11. 排堵功能完善，有高压灼烧、正冲、反冲排堵功能。 12. 校准方式：人工校准及自动校准。 13. 结果储存：主机自动储存35000份以上含三个直方图的全部结果。 14. 输入输出方式：无需外接电脑，实时中文输入，可直接打印出综合性中文报告。 ★15. 须提供经省级以上药监局注册的原厂生产的配套校准物、质控物（须提供注册证、注册登记表文件）。 ★16. 生产企业具有企业血液标准化实验室并提供权威机构出具的认证证书。 17. 电源：能提供100~240V宽幅电源。 18．售后服务：重庆地区设有厂家的售后服务机构，提供工程师名单及联系电话。 19. 须提供投标产品的检测报告（* 号及重要参数须提供有效的技术支持资料）。 |
| 5 | 生物安全柜 | 壹台 | ★1、洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E） ★2、菌落数：≤0.5个/皿 ． 时（Φ90㎜培养平皿） 3、平均风速： 门内侧 0.38±0.025m/s 中 间 0.26±0.025m/s 里 侧 0.27±0.025m/s 3、前面吸入风速：0.35m±0.025m/s 4、气密度：≤10 -6 m/s(在500Pa压力下) 5、噪 音：≤62dB(A) 6、振动半峰值：≤5μm 7、照 度：≥300LX 8、电 源： AC单相220V/50Hz 9、最大功耗： 0.6KW 10、重量：﹤250㎏ 11、高效过滤器规格及数量： 995×640×50×① 12、荧光灯/紫外灯规格及数量： 20W×①/20W×① |
| 6 | 离心机 | 壹台 | 1、型号:TDZ5-WS ★2、最高转速：5500r/min ★3、最大相对离心力：4390×g 4、定时范围：0～9H59min 5、电机：直流无刷 6、电源：AC220V50HZ5A 7、噪音：≤65dB 8、外型尺寸：530×450×360mm(L×W×H) 9、重量：30kg 10、标准配置： 水平转子：32×15ml 1套 选配件： 角转头：48×1.5 ml 1个 |
| 7 | 电热恒温水浴箱 | 壹台 | 1、电源电压：220V/50HZ 2、功率：500W 3、控温范围：RT+5℃-100℃ 4、温度波动：±0.2℃ 5、跟踪报警：+2℃±0.5℃ 6、工作室尺寸（mm）：420×190×150 |

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

- 带*号为必须满足项，其余各项指标基本指标，投标人不得低于指标要求。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年五月六日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要提供的其他资料。