重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：化学实验室操作台、仪器柜、成套通风装置

项目编号： CQUC2011019

二〇一一年四月十五日

我校因教育发展需要，现就“化学实验室操作台、仪器柜、成套通风装置”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称：化学实验室操作台、仪器柜、成套通风装置

  - 项目编号： CQUC2011019

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：程老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：伍佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年4月25日至2011年4月28日。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年4月28日上午8：30 ；

- 开标时间：2011年4月28日上午9：00  ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金5000元，开标时，未中标单位在2日内退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼111室)；

四、投标人资质

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（三年内的财务报表）

2、投标人注册资金达到1000万元。

3、具有ISO9001-2008质量管理体系认证证书、ISO14001-2004环境管理体系认证证书，并提供相关证明材料（带原件备查），并能提供网上查询方式(未提供原件者作废标处理)；

4、具有中国教学仪器协会会员单位证书（带原件备查），并能提供网上查询方式(未提供原件者作废标处理)；

5、具有世界教具联合会会员单位证书；

6、提供实验室及通风系统100万以上的业绩合同3个以上；

7、以上资质文件在购买标书时提供，由使用单位进行资格审察，不满足要求者不得参加投标。

五、报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

      - 商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 国产设备：验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

      - 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 投标文件一式两份（正本一份，副本一份），含经济标，技术标、商务标。报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

八、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

九、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低价评标办法评标，即在最大满足招标文件要求的各项指标的前提下，投标价低者中标。

十、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十一、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前  1 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十二、货物需求一览表

（一）化学实验室桌面隐藏式抽风成套通风装置 (5间)

1.在10.4*9.3m的实验室里均匀按放3个大的中央实验操作台。

2.每一个大的中央实验操作台，总宽1.5m，高0.85m；两边分别设3个实验操作台；每个操作台上设长1.2m，宽15cm，高15 cm试剂架；每个实验操作台长1.3m，两个实验操作台之间设400 *300*250cm水槽1个，每个水槽上安装三联水嘴1个，水槽上设挡水板，挡水板上安装不锈钢挂钩5个。每个实验操作台上安装隐藏式万向吸风罩1个，吸风罩可隐藏，可升降，可360度旋转，最高高度1m以上；每个实验操作台上的试剂架的两边设三相插座2个。

3.靠窗设边台，长10.4m，宽70cm。

4.靠墙设边台，长6.0m，宽70cm。

5.每一个实验操作台下设抽屉和柜子。

操作台台面：采用12.7mm威盛亚（上海）墨绿色实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁等特点，四周边加厚至总厚度25.4mm,表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。

台身：为铝木结构,主体采用15mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求)，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用;

柜门屉面板:采用18mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求),2mmPVC封边作防水处理，颜色可选,柜内置活动层板。

三联水咀：采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。

导轨和铰链：著名品牌“金菲力”牌三节导轨和防腐合金铰链。

地脚：采用防震组合地脚，高度可调。

水盆：采用高密度PP一体成型，并耐酸碱及有机溶剂。

插座为TCL插座；电线为4mm鸽牌铜芯线，每个插座的能承受3KW的负荷；柜门的把手为C型不锈钢材质；试剂架为全木结构。

铰链使用德国海福乐品牌,并经环氧树脂静电粉末喷涂工艺处理，满足化学实验室使用性能要求。滑轨使用德国海福乐品牌，三节静音自闭式。

6.风机为PP防腐外壳德国进口7号离心式风机，风量为6840-19160m3/h，转速为1100r/min—2200 r/min,电动机的功率为7.5KW，风速可调节，可防腐蚀，设总调节装置。设片式消声器，最大风量时噪音不超过55dB；设电源控制总系统和水源控制总系统。

7.通风管道为专用实验室通风管道，耐酸碱腐蚀，直径315mm，PP材质。进水管和出水管都是优质PPR管。

8.配40张五脚可升降式全钢质喷涂圆凳。

9.设拖帕池1个。

10.给出设计方案，设计方案包括效果立体图；成套通风系统建设配置清单；成套通风系统所涉及的所有配件的材质说明

11.未尽细节可参考化学实验室现有成套通风装置，并与实验室协商。

（二）化学实验室桌面抽风上罩成套通风装置 (1间)

1.在10.4*9.3m的实验室里均匀按放3个大的中央实验操作台。

2.每一个大的中央实验操作台，总宽1.5m，高0.85m，两边分别设3个实验操作台；每个操作台上安装桌面抽风上罩；每个实验操作台长1.3m，每个实验操作台上的试剂架的两边设三相插座2个。每个实验操作台上设1个滴水槽。每一个中央实验操作台边设500 *400 * 300cm水槽2个，每个水槽上安装三联水嘴1个，水槽上设挡水板，挡水板上安装不锈钢挂钩10个。

- 上罩框架：眉板采用优质铝合金，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能。上罩体内无裸露螺丝钉。承重立柱采用160mm *160mm 方形铝材经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑。

- 内衬及导流板：采用6mm 厚耐酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快排出有害气体。

- 视窗：6mm 厚安全玻璃。带铝合金滑槽，升降自如，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停在任意位置。悬导钢索采用PVC包塑，防腐蚀。

- 排气罩：PVC材质制成减缩式排气罩。

- 照明：采用飞利浦隐藏式30W 日光灯照明，达到400LUX。

3.靠窗设边台，长10.4m，宽70cm。

4.靠墙设边台，长6.0m，宽70cm。

5.每一个实验操作台下设抽屉和柜子。

操作台台面：采用12.7mm威盛亚（上海）墨绿色实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁等特点，四周边加厚至总厚度25.4mm,表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。

台身：为铝木结构,主体采用15mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求)，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用;

柜门屉面板:采用18mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求),2mmPVC封边作防水处理，颜色可选,柜内置活动层板。

三联水咀：采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。

导轨和铰链：著名品牌“金菲力”牌三节导轨和防腐合金铰链。

地脚：采用防震组合地脚，高度可调。

水盆：采用高密度PP一体成型，并耐酸碱及有机溶剂。

插座为TCL插座；电线为4mm鸽牌铜芯线，每个插座的能承受3KW的负荷；柜门的把手为C型不锈钢材质；试剂架为全木结构。

铰链使用德国海福乐品牌,并经环氧树脂静电粉末喷涂工艺处理，满足化学实验室使用性能要求。滑轨使用德国海福乐品牌，三节静音自闭式。

6.风机为PP防腐外壳德国进口7号离心式风机，风量为6840-19160m3/h，转速为1100r/min—2200 r/min,电动机的功率为7.5KW，风速可调节，可防腐蚀，设总调节装置。设片式消声器，最大风量时噪音不超过55dB；设电源控制总系统和水源控制总系统。

7.通风管道为专用实验室通风管道，耐酸碱腐蚀，直径315mm，PP材质。进水管和出水管都是优质PPR管。

8.配40张五脚可升降式全钢质喷涂圆凳。

9.设拖帕池一个。

10.给出设计方案，设计方案包括效果立体图；成套通风系统建设配置清单；成套通风系统所涉及的所有的材质说明

11.未尽细节与化学实验室协商。

（三）操作台及仪器柜

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作台 | 2000*750*850 | 28 | 台 | 1.台面：采用12.7mm威盛亚（上海）墨绿色贴面理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁等特点，四周边加厚至总厚度25mm,表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。2.台身：全木结构,主体采用15mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求)，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用;4.柜门屉面板:采用18mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求),2mmPVC封边作防水处理，颜色可选,柜内置活动层板。5.导轨和铰链：著名品牌“金菲力”牌三节导轨和防腐合金铰链。7．地脚：采用防震组合地脚，高度可调。8.配电源插座。 |
| 2 | 天平台 | 900*750*850 | 21 | 台 | 1.台面：采用大理石台面四周边加厚至总厚度40mm,台面可水平调节，表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。2.台身：全木结构,主体采用15mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求)，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用7．地脚：采用防震组合地脚。8.配电源插座。 |
| 3 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 1 | 个 | 台面：12.7MM厚威盛亚（上海）实芯理化板台面。 铰链：采用海福乐品牌铰链。 门板：采用1.0mm 冷轧钢板经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑。双层门结构，内带支撑拉带，起到定型及承重作用。 上罩及下柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能。柜门采用双层设计。 内衬及导流板：采用6mm 厚耐酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快排出有害气体。 视窗：6mm 厚安全玻璃。 排气罩：冷轧钢板制成减缩式排气罩。 插座：采用国际制式万用插座，适用各种仪器插头。 照明：采用隐藏式30W 日光灯照明，达到400LUX。 调整脚：设有高低防水水平调整脚。 化验水杯：高密度PP材质 化验水龙头: 选用台雄或者博朗实验室专用品牌实验室专用单口龙头，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次。 上水管：国内优质铝塑管。 下水管：国内优质PVC管，落水头采用PVC 沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能，易于拆卸保养。（D=50mm）。 落水头说明: 采用高密度 PVC 沉淀式泄水头。防止水管阻塞功能,并易于拆卸保养。 控制面板：采用触摸式集中控制：风机、灯、水、插座等。 通风系统：每个通风柜单独采用窗外直排风，风机采用防腐斜流风机,风量保证1500M3/h以上。 |
| 4 | 药品柜 | 900*460*1800 | 35 | 个 | 1. 柜门：采用优质E1级18mm厚优质三聚氰胺板。所有断面经优质2mm厚 PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。所用板材的甲醛含量均需低于国家标准。采用5mm条纹玻璃磨沙视窗（鞋柜无门），方便观察柜内，美观实用。 2. 柜体：采用优质E1级18mm厚三聚氰胺板。所有断面经优质2mm厚 PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。所用板材的甲醛含量均需低于国家标准。 3. 铰链：采用意大利EKA或德国海福乐、海蒂诗品牌合金铰链，开启175度。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。应耐腐蚀并作优质环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 柜内：仪器柜设3层层板，高度可调节，药品柜为梯步形，方便放置大小不同设备或试剂，药品。宽度设计合理，承重力强。药品柜能防腐蚀。 |
| 5 | 仪器柜 | 900*460*1801 | 50 | 个 |  |

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年四月十五日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要的提供的其他资料。